## Parametry techniczne
| Postępowanie nr 18/2022/DZP | Załącznik nr 3
Parametry techniczno użytkowe zestawu laparaskopowego do operacji ginekologicznych i onkologicznych
Nazwa wykonawcy i adres:
Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych lub funkcja | proponowana wartość lub potwierdzenie wartości lub opis | punktacja
Zestaw laparoskopowy ze zintegrowanymi kamerami i monitorem 32 cale oraz system obrazowania fluorescencyjnego w podczerwieni z endoskopami stereoskopowymi , mikroskopem i akcesoriami |  |  |  | -
Rok produkcji 2022, aparat fabrycznie nowy |  | TAK |  | -
Jednostka sterujaca kamery, z wykonywaniem zdjec i rejestracja wideo - 1 szt |  | TAK |  | -
1 | W połączeniu z odpowiednim monitorem kamera zapewniająca natywną rozdzielczość obrazu Full HD w trybie skanowania progresywnego (1080p). | TAK |  | -
2 | Funkcje : regulacja jasności | TAK |  | -
3 | Funkcja regulacji kontrastu | TAK |  | -
4 | Funkcja wzmocnienia krawędzi | TAK |  | -
5 | Funkcja nasycenia kolorem | TAK |  | -
6 | Funkcja regulacji okna | TAK |  | -
7 | Funkcja zoom ( 1,7 raza ) | TAK |  | -
8 | Funkcja SCE ( selektywne wzmocnienie barwy ) | TAK |  | -
9 | Funkcja redukcji dymu | TAK |  | -
10 | Funkcja vessel view ( zmiana koloru n naczyń ) | TAK |  | -
11 | Funkcja deep tissue view ( zmiana kolorów struktur tkankowych ) | TAK |  | -
12 | Funkcja PoP ( 2 obrazy na ekranie monitora na żywo ) | TAK |  | -
13 | Możliwość zapisania 10 profili indywidualnych | TAK |  | -
14 | Do wyboru zoptymalizowane ustawienia dla standardowych głowic kamery: | TAK |  | -
15 | Laparoscopy (Laparoskopia) | TAK |  | -
16 | Urology ( Urologia ) | TAK |  | -
17 | Gynecology ( Ginekologia ) | TAK |  | -
18 | Arthroscopy ( Artroskopia ) | TAK |  | -
19 | ENT Rigid, ENT Flexible ( laryngologia ) | TAK |  | -
20 | Neuroendoscopy ( neuroendoskopia ) | TAK |  | -
21 | Panel przedni : 1.Włącznik / Tryb czuwania 2. Gniazdo do podłączenia głowicy kamery 3. Przycisk wykonaj zdjęcie / do góry w menu 4. Przycisk balans bieli / do dołu w menu 5. Przycisk Otwórz menu / Enter 6. Gniazdo do podłączenia zewnętrznej pamięci USB 7. Przycisk Start / stop nagrania wideo | TAK |  | -
22 | Na tylnej ścianie jednostki sterującej minimum : 1.Gniazdo zasilania 2. Podstawa bezpiecznika 3 Główny przełącznik zasilania prądem 4. MIS Bus (MIS-Bus) 5. Podłączenie urządzenia rejestrującego (Remote-Out) 6. Przyłącze wyrównania potencjałów 7. Podłączenie przełącznika nożnego (Remote-In) 8. Gniazdo dla serwisu (zasłonięte) 9. 2x wyjście DVI 10. Przedział baterii (Battery VARTA CR2032) 11. 2x wyjście 3G-SDI 12. Gniazdo do podłączenia klawiatury | TAK |  | -
23 | Przed i w czasie zabiegów możliwość wyświetlania obrazu, wykonywania balans bieli lub wykonywaia nagrania — dzięki odpowiedniej konfiguracji bezpośrednio za pomocą domyślnie przypisanych do funkcji przycisków na głowicy kamery. | TAK |  | -
24 | Masa: mniej niż 6 kg | TAK |  | -
25 | Stopień ochrony IP 21 | TAK |  | -
26 | Częstotliwość odświeżania obrazu 50/60 Hz (możliwość regulowania) | TAK |  | -
Zestaw: Optyka laparoskopowa zintegrowana z kamerą - 2 zestawy
27 | Optyka laparoskopowa ze zintegrowaną kamerą. Połaczenie z jednostką sterującą za pomocą pojedynczego kabla, bez połączenia ze źródłem światła oraz bez użycia światłowodu. Światło wprowadzone do wnętrza organizmu przez diody LED. |  |  | Tak=10 pkt Nie=0 pkt
28 | Zestaw do autoklawowania | TAK |  | -
29 | Długości 342 mm ± 2 mm, średnica 10mm, kąty ścięcia końcówki 0 i 30 stopni | TAK |  | -
30 | Wideoskop z kątem ścięcia 30 stopni z funkcją rotacji endoskopu za pomocą inaczej wybarwionego pierścienia na głowicy kamery | TAK |  | -
31 | Wyposażone w 3 przyciski funkcyjne z możliwością programowania. | TAK |  | -
32 | Waga 535g - 0 stopni i 575 g - 30 stopni | TAK |  | -
33 | Długośc kabla łączącego z jednostką sterująca : 3,5 m | TAK |  | -
34 | Czujnik rejestracji obrazu - Chip Full HD CMOS. | TAK |  | -
35 | Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli | TAK |  | -
36 | Wideoskopy składające się z modułu kamery i diod LED. | TAK |  | -
37 | Produkt w połączeniu z jednostką sterującą spełnia warunki zabezpieczenia przed defibrylacją CF zgodnie z IEC 60601-1 dotyczące ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i jest dopuszczony do stosowania w połączeniu z częściami użytkowymi, które są przeznaczone do bezpośredniego stosowania na sercu. | TAK |  | -
System do ochrony narzędzi - kasety/tace służące do zamykania i utrzymywania narzędzi chirurgicznych i akcesoriów w porządku podczas procesu sterylizacji, a następnie ich przechowywania i transportu do endoskopu ze zintegrowana kamerą przeznaczone do sterylizacji w autoklawie - 2 szt |  | TAK |  | -
Monitor Full HD 32 cali - 1 szt |  | TAK
38 | Rozmiar LCD 32-cale. Współczynnik kontrastu 1100 : 1 (standard). | TAK |  | -
39 | Układ napędowy - system aktywnej matrycy TFT | TAK |  | -
40 | Wyświetlanie pikseli 1920(H)x 1080(V). Rozmiar ekranu: 698 x 393 mm. Kąt widzenia Poziomy: 178°, Pionowy: 178° (standard) | TAK |  | -
41 | Wyświetlanie kolorów 16 777 216 kolorów | TAK |  | -
42 | Wejście wideo Wideo/S-Wideo: każda linia z pętlą (NTSC/PAL). SDI - jedna linia ze złączem przelotowym (SD/HD). Wejście DVI RGB/YPbPr - 2 linie (VESA Vf=60 Hz, VGA przez WUXGA, SD/HD). | TAK |  | -
43 | Wymiary zewnętrzne 780 (szer.) X 493 (wys.) X 117,5 (gł.) ± 5 mm (bez podstawy). Masa jednostkowa 13 kg (bez podstawy) ± 1 kg | TAK |  | -
| Insuflator - 1 szt | TAK
44 | Zakres ciśnienia 1-20 mmHg (Pediatric/Vessel Harvest) 1-30 mmHg (Standard/Bariatric). | TAK |  | -
45 | Maxymalny przepływ gazy dla ustawień bariatric: 50 l/min, Standard:40l/min, Pediatric: 20l/min, Vessel Harvest: 10l/min. wyświetlacz dotykowy . Insuflator z wbudowaną funkcą podgrzewania CO2. | TAK |  | -
46 | Na panelu przednim: włącznil/wyłącznik, ekran dotykowy, złącze drenu insuflacyjnego, przyłącze podgrzewania gazu. Masa około 10 kg ± 1 kg | TAK |  | -
47 | Wskazania na ekranie dotykowym: wybór trybu insuflacji, komunikaty błędów, menu, podwyższanie zdalnego przepływu gazu, wskazania zdalnego przepływu gazu, zmniejszanie zdalnego przepływu gazu, wskazanie rzeczywistego przepływu gazu, start/stop, podgrzewanie gazu, wskazanie dopływu gazu,, wskazanie zużycia gazu, przycisk reset, zmniejszanie/zwiększanie ciśnienia zadanego, wskazanie ciśnienia śródbrzusznego. Możliwość ustawienia menu w j. polskim | TAK |  | -
48 | Dren wysokiego ciśnienia do CO2 do połączenia buli lub systemu z insuflatorem - 1 szt | TAK |  | -
49 | Zestaw drenów grzejnych do insuflacji, wielorazowego użytku (100 razy) - 3 szt | TAK |  | -
Pompa laparoskopowa |  | TAK
50 | Pompa ssąco-płucząca przeznaczona do opłukiwania tkanek oraz odsysania płynów z pola operacyjnego max podciśnienie odsysania -60 kPa | TAK |  | -
51 | Niezależnie włączany tor ssania i płukania, max ciśnienie pompy 450 mmHg Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej. Waga 6 kg ± 0,5 kg | TAK |  | -
52 | Zestaw drenów do płukania, wielorazowy - 3 szt | TAK |  | -
53 | Dedykowany jezdny wózek aparaturowy,, pozwalający na instalację elementów systemu | TAK |  | -
Dodatkowe źródło światłaLED
54 | Źródło światła zapewniające światło białe w zakresie widmowym 380-700 nm i gotowe do wykorzystania po kilku sekundach od włączenia. | TAK |  | -
55 | Wytwarzanie światła oparte na najnowocześniejszej technologii LED. Strumień świetlny regulowany płynnie i w 5% interwałach aż do maksymalnej wartości 1400 lumenów | TAK |  | -
56 | Uniwersalne złącze światłowodowe źródła światła kompatybilne ze światłowodami z włóknami optycznymi firm Karl Storz, Richard Wolf i Olympus aż do średnicy 4,8 mm, a także ze światłowodami własnej marki. | TAK |  | -
57 | Uchwyt uniwersalny światłowodu opracowany w taki sposób, by dioda LED przechodziła w tryb Standby przy odłączaniu światłowodu. Przy ponownym włączeniu strumień świetlny zmniejszający się od wcześniej ustawionej mocy światła o wartości 80% do mocy 60%. Zapewniający ochronę diody LED i oszczędzający energię oraz zapobiegający silnemu oślepianiu | TAK |  | -
58 | Masa 5,8 kg ± 0,5 kg | TAK |  | -
59 | Porty 2 x MIS Bus | TAK |  | -
Światłowody |  | TAK
60 | Długość : 230 cm / 300 cm Średnica aktywna 3,5 mm / 4,8 mm | TAK |  | -
Dodatkowa głowica kamery FullHD 3CMOS Zoom - 1 szt |  | TAK
61 | Wymiary wraz z łącznikiem endoskopowym (szer. x wys. x gł.) 45 x 46,5 x 149 mm | TAK |  | -
62 | Średnica zewnętrzna łącznika endoskopu 52,1 mm | TAK |  | -
63 | Masa wraz z łącznikiem endoskopowym 330 g bez kabla ± 5 g | TAK |  | -
64 | Czujnik rejestracji obrazu 3 x 1/3” CMOS, progressive scan Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli Ogniskowa 14,25–28 mm | TAK |  | -
65 | Długość przewodu kamery 3,5 m. | TAK |  | -
66 | Odporność na defibrylację CF | TAK |  | -
67 | Dwa pierścienie regulacji : ogniskowa i zoom optyczny. Wyposażona w system blokady dla okularu i zabezpieczenie przed niezamierzonym otwarciem blokady. Na głowicy 3 przyciski - programowalne. | TAK |  | -
68 | Technologia czujników 3CMOS z oddzielnymi obrazami w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim charakteryzująca się szczególnie naturalnym odwzorowaniem kolorów i wysoką czułością na światło | TAK |  | -
69 | Optyka laparoskopowa 10mm z kątem ścięcia końcówki 30 lub 0 stopni - 2 szt | TAK |  | -
70 | Wózek jezdny do montażu elementów zestawu z uchwytem na monitor 32 cale - 1 szt | TAK |  | -
Jednostka centralna CCU do obrazowania wysokiej rozdzielczości w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni (IR) podczas zabiegów chirurgii inwazyjnej (otwartej) i małoinwazyjnej (laparoskopowej) - 1 szt |  | TAK
71 | System umożliwiający ocenę ukrwienia jakościowy i ilościowy ( wyrażony w wartościach procentowych w danym, wybranym punkcie na ekranie ) pomiar natężenia podczerwieni w czasie rzeczywistym. Jednoczesna wizualizacja ICG/IR i światła widzialnego. Fuzja obrazowana w czasie rzeczywistym. |  |  | możliwość oceny jakościowej i ilościowej 10 pkt. ocena tylko jakościowa 0 pkt
72 | Zaprogramowane algorytmy pracy min: Colorectal, LAP, Lyph, Tumor, Default Możliwość wyświetlania na ekranie : a. IR (Podczerwień) – obraz fluorescencyjny w podczerwieni b. Color Fused (Kolaż kolorowy) – połączony obraz pokazujący obraz w świetle widzialnym z nałożonym obrazem w podczerwieni c. Green Overlay (Zielona nakładka) – obraz w podczerwieni zabarwiony na zielono d. Visible (Widzialne) – obrazy w świetle widzialnym Możliwość wykonywania dokumentacji zdjęciowej, nagraniowej bezpośrednio sterowana z panelu monitora i kamery w polu operacyjnym | TAK |  | -
73 | Jednostka centralna - obliczeniowa z dedykowanym oprogramowaniem, umożliwiająca archiwizację danych obrazowych. Możliwość nagrywania (archiwizacji) materiału w jednostce głównej, od 22 do 24 godzin nagrania . Nagrywanie osobno zarówno obrazu w paśmie widzialnym jak i w kanale NIR, wraz z możliwością analizy wysycenia NIR na nagraniu. Wewnetrzny dysk twardy | TAK |  | -
74 | Port USB min. 4 szt. Interfejs RJ45 Wyjście video DVI 2 szt, klawiatura - 1szt | TAK |  | -
75 | Możliwość przedstawienia intensywności perfuzji w formie numerycznej w postaci wartości bezwzględnych jak również w odniesieniu do wskazanego obszaru w czasie rzeczywistym ( podczas zabiegu ) jak i podczas odtworzeń nagrań . System do obrazowanie podczas operacji otwartych i laparoskopowych zintegrowny w jednym systemie CCU i na jednym wózku. | TAK |  | -
Kamera do zabiegów otwartych - 1 szt |  | TAK
76 | System z miniaturowym systemem mikroskopowym przeznaczony do pracy z barwnikiem fluorescencyjnym (zielenią indocyjaninową (ICG)), w przypadku której wzbudzenie fluorescencji następuje przy 805 nm i posiada pasmo emisji od 825 nm do 850 nm. Możliwość pracy w oświetleniu sali operacyjnej | TAK |  | -
77 | Rękaw do zabiegów otwartych na ramię i kamerę – 10 szt | TAK |  | -
78 | Kamera do operacji otwartych ze zmienną ogniskową, regulowaną z apomocą pokrętła umieszczonego na kamerze, z trzema przyciskami funkcyjnymi do osługi kamery, oraz przewodem łączącym z jednostką centralną Możliwość pracy w zakresie 20-40cm nad obrazowanym obszarem bez koniecznośći zmiany ustawień . Dodatkowe źródło światła widzialnego modułu do operacji otwartych, umożliwiające oświetlanie badanych struktur niezależnie od oświetlenia sali operacyjnej ( oświetlenie ambient ) |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
79 | Ramię modułu do operacji otwartych z regulowanym położeniem umożliwiające wygodne ustawienie kamery nad polem operacyjnym - 1 szt | TAK |  | -
80 | Moduł mikroskopu z połączeniem do jednostki centralnej do zabiegów na otwartym polu operacyjnym, waga 500 gr podłączany do kamery zabiegów otwartych. – 1 szt. | TAK |  | -
Kamera do zabiegów laparoskopowych - 1 szt |  | TAK
81 | System obrazowania wysokiej rozdzielczości w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni (IR) podczas zabiegów chirurgii małoinwazyjnej. System umożliwiający ocenę ukrwienia. Przeznaczony do pracy z barwnikiem fluorescencyjnym (zielenią indocyjaninową (ICG)), w przypadku której wzbudzenie fluorescencji następuje przy 805 nm i posiada pasmo emisji od 825 nm do 850 nm. | TAK |  | -
82 | Waga kamery 200 gr. Przewód długości 3,7 m . Kamera wyposażona w 3 przyciski funkcyjne i pokrętło do zmiany ogniskowej ( ostrości ) - 1 szt | TAK |  | -
Monitor dotykowy 27 cali - 1 szt |  | TAK
83 | LED 27 `` dotykowy ekran z podświetleniem LED Rozdzielczość – Full HD 1920 x 1080 , 60 Hz Kąt widzenia 178 stopni Waga: 7,11 kg Wymiary: 665 mm x 475,5 mm | TAK |  | -
Optyki laparoskopowe - 2 szt |  | TAK
84 | Optyka laparoskopowa kompatybilna z dedykowaną jednostką centralną systemu Optyka dwukanałowa, z widmem transmisji widzialnego światła białego oraz widmem bliskiej podczerwieni NIR w HD Do wyboru, endoskopy o średnicach 10mm, kącie do wyboru 0º, 30º, Rozdzielczość FULL HD, kompatybilne z emisją NIR - 2 szt do wyboru | TAK |  | Tak=10 pkt Nie=0 pkt
Laserowe źródło światła - 1 szt |  | TAK
85 | Laserowe źródło światła wzbudzające efekt fluorescencji o długości fali 805nm, tryb pracy ciągły | TAK |  | -
Xenonowe źródło światła - 1 szt |  | TAK
86 | Nezintegrowane z jednostką centralną ( osobno montowane na wózku jezdnym ) Ksenonowe źródło światła o mocy 300W do modułu obrazowania endoskopowego Temperatura barwowa ksenonowego źródła światła 5600° K | TAK |  | -
87 | Integrator światła ( sumator wiązek ) łączący światło lasera ze światłem ksenonowym we wspólny kabel do modułu obrazowania endoskopowego endoskopu - 1 szt. Przewód światłowodowy do połączenia źródła światła z endoskopem - 1 szt | TAK |  | -
Wózek jezdny do montażu elementów zestawu ICG z uchwytem na monitor i uchwytem do ramienia do montażu kamery do zabiegów otwartych - 1 szt |  | TAK |  | -
czas usunięcia awarii w okresie gwarancji |  | maks. 7 dni |  | -
czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji |  | maks. 24 godziny |  | -
Okres gwarancji |  | min. 24 miesiące |  | -
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy