## OPZ
Załacznik nr 2 do ogłoszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
............................................
Nazwa wykonawcy
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE towarów objętych zamówieniem
1. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczczeń sztuk 3
Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................
Typ: .......................................Model: ..........................................
Producent: .........................................................
LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis
1. | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 | TAK podać
2. | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | TAK
3. | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym - potwierdzone przez producenta stosownym dokumentem | TAK
4. | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz | TAK
5. | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości min.140 m³ | TAK, podać
6. | Waga urządzenia: max. do 7 kg | TAK, podać
7. | Obudowa urządzenia: tworzywo sztuczne | TAK
8. | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiaającą przenoszenie | TAK
9. | Urządzenie rozpraszające środek w postaci suchej mgły o wilekości do 15 μm | TAK
10. | Urządzenie z turbiną o prędkości do 22 000 RPM | TAK
11. | Szybkość wyrzutu śodka przy dyszy min. 70 m/s | TAK podać
12. | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK
13. | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | TAK
14. | Pilot zdalnego sterowania | TAK
15. | Komputerowa archiwizacjab danych dezynfekcji za pomoca złącza USB | TAK
16. | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | TAK
17. | Wymiary urządzenia: 300 mm x 242 mm x 494 mm ± 30 mm | TAK podać
18. | Urządzenie kompatybilne ze środkiem dezynfekcyjnym w butelkach o pojemności 1 litra zaoferownym w pozycji 2. | TAK
Gwarancja i serwis
1. | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać
2. | czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii | Maksymalnie 24 godziny, podać
3. | Okres gwarancji | Minimum 24 misiące, podać
2. Środki do dezynfekcji pomieszczeń przeznaczone do zaoferowanch urządzeń, dostarczane sukcesywnie przez pokres 24 miesięcy
Lp. | Opis | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis | Nazwa, producent numer kataogowy
1 | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomnieszczeń metodą zamgławiania na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. Wykazujący działanie biobójcze w kierunku B,V, F, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m3 (z zastoswaniem jednego urządzenia do dezynfencji pomieszczeń). Butelka musi posiadać podziałkę (wyrażoną w mililitrach) 1 butelka = 1 litr. Przewidywana ilość butelek 300 Sztuk | TAK, podać
2 | Testy paskowe do sprawdzania penetracji środka rozprowadzanego w postacji suchej mgły przy użyciu urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń. Paski: kolorymetryczne, wykrywają obecność i koncentację nadtleku wodoru (w ppm). Opakowanie = 100 szt. Przewidywana liczba testów 80 opakowań | TAK
3 | Okres trwałości preparatu z poz. 1 od dnia dostarczenia do zamawiajacego | min. 12 miesięcy, podać
4 | Okres trwałości testu z poz. 2 od dnia dostarczenia do zamawiajacego | min. 12 miesięcy, podać
.................................................. |  |  | ........................................................................................................
miejscowość i data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy