……………………………………..

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 4 zamówienia

Dostawa zestawu laparoskopowego (do operacji metodą laparoskopii w skład wchodzi morcelator z pełnym oprzyrządowaniem)

dla potrzeb Bloku Operacyjnego- 1 komplet

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2025 r.

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca morcelatora z przewodem sieciowym o długości min. 3 m. Podłączenie włącznika nożnego i kabla silnika na panelu przednim. Czytelny wyświetlacz pokazujący nastawioną prędkość obrotową silnika. Funkcja ręcznej regulacji obrotów morcelatora w zakresie 0-1000±100 RPM. Funkcja pozwalająca wybrać jeden z 3 zakresów obrotów: niski ([100-400]±50 RPM), średni ([300-700] ±50 RPM) i wysoki ([500-1000] ±50 RPM). Funkcja zmiany kierunku obrotów. Klasa ochronności min. I. Maksymalne wymiary 160x200x150 mm. | Tak, podać |  |
|  | Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej wraz z zaworem uszczelniającym przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji. | Tak, podać |  |
|  | Włącznik nożny z kablem min. 2,7 m, stopień ochrony min. IPX8. Funkcja zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę nacisku na włącznik nożny w zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej. | Tak, podać |  |
|  | Silnik z kablem o długości min. 2,9 m umożliwiający podłączenie jednostki sterującej z jednostką napędową, maksymalna liczba obrotów 35000±5000/min. Silnik przeznaczony do min. 200 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt lub nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła | Tak, podać |  |
|  | Zestaw do morcelacji o średnicy: 15 mm składający się z: - obturatora do morcelatora długość 340-360 mm, średnica 15 mm, przeznaczonego do sterylizacji -kaniuli zewnętrznej do morcelatora, średnica 15 mm, długość 180-190 mm, przeznaczonej do sterylizacji -rurki tnącej do morcelatora, długość 245-255 mm, średnica 15 mm, średnica w części proksymalnej 22 mm, przeznaczona do min. 15 cykli sterylizacji. | Tak |  |
|  | Zestaw do morcelacji o średnicy: 12 mm składający się z: - obturatora do morcelatora długość 340-360 mm, średnica 12 mm, przeznaczonego do sterylizacji -kaniuli zewnętrznej do morcelatora, średnica 12 mm, długość 180-190 mm, przeznaczonej do sterylizacji -rurki tnącej do morcelatora, długość 245-255 mm, średnica 12 mm, przeznaczona do min. 15 cykli sterylizacji. | Tak, podać |  |
|  | Środki do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej: smar w spray’u ze specjalnym plastikowym adapterem służącym do połączenia z aluminiową wkręcaną nasadką do czyszczenia, opisaną w punkcie 9 - 1 szt. | Tak |  |
|  | Aluminiowa, wkręcana nasadka do czyszczenia i konserwacji mikrosilnika sprayem wymienionym w punkcie 8 - 1 szt. | Tak |  |
|  | Adapter do płukania posiadający specjalne złącze Luer-Lock o wymiarach ø 11,8 x 30 mm. Adapter służy do płukania jednostki napędowej wodą pod wysokim cisnieniem. 1 szt. | Tak |  |
|  | Szczotki czyszczące do morcelatora - zestaw. Zestaw składa się z 4 szczotek czyszczących o średnicach: ø 3,4,6 i 9 mm. Każda szczotka o długości 550mm. Szczotki wielorazowe, przeznaczone do sterylizacji. - 1 zestaw. | Tak |  |
|  | Uszczelki zapasowe: -krzyżowa, średnica 32 mm, przeznaczona do sterylizacji – 10 szt. -uszczelka 12-20 mm, przeznaczona do sterylizacji – 10 szt. | Tak, podać |  |
|  | Jednorazowy, sterylny zestaw do aplikacji o Ø12mm dla pacjentów z ryzykiem epidemiologicznym. Zestaw składa się z jednej tuby tnącej o Ø12mm, długość robocza 15,5cm, jednej uszczelki o śr. 12-20mm oraz jednej uszczelki krzyżowej o śr. 32mm. Cały zestaw sterylny. 1 op.(1 op. zawiera 5 sterylnych zestawów). | Tak, podać |  |
|  | Jednorazowy, sterylny zestaw do aplikacji o Ø15mm dla pacjentów z ryzykiem epidemiologicznym. Zestaw składa się z jednej tuby tnącej o Ø15mm, długość robocza 15,5cm, jednej uszczelki o śr. 12-20mm oraz jednej uszczelki krzyżowej o śr. 32mm. Cały zestaw sterylny. 1 op.(1 op. zawiera 5 sterylnych zestawów). | Tak, podać |  |
|  | Worek dedykowany do morcelacji tkanek, Ø 160mm, pojemność 3,5l, prowadnica Ø 11,5mm / 34 Charr.; wyposażony w 3 porty oznaczone różnymi kolorami oraz otwór główny ze ściągaczem / jednorazowego użytku /1 op. =10 szt. | Tak, podać |  |
|  | Kontener do sterylizacji - 1 szt. - Bezobsługowy, bezfiltrowy typu BioBarrier - Wykonany z anodowanego aluminium z pokrywą, koszem perforowanym i matą silikonową - Wymiary zewnętrzne 465x280x100mm | Tak, podać |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

…………………….                                                          ……………………………………………………

(miejscowość i data)                                                                     (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)