……………………………………..

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 1 zamówienia

Dostawa foteli wielofunkcyjnych do podawania cytostatyków– 15 sztuk

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2025 r.

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów | Tak |  |
|  | Fotel multi-funkcjonalny przeznaczony do podawania cytostatyków z elektryczną regulacją nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia Trendelenburga | Tak |  |
|  | Wymiary fotela: - minimalna długość leża: 2130 mm (+/-30mm) minimalna szerokość leża: 600 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Fotel wyposażony w przewodowy panel sterowania umożliwiający regulacje: - kąta nachylenia segmentu pleców, - kąta nachylenia siedziska, - wysokości, - kąta nachylenia segmentu nożnego, - położenia podnóżka, - funkcji antyszokowa /Trendelenburga uzyskiwanej za pomocą jednego przycisku, - pozycji fotelowej uzyskiwanej za pomocą jednego przycisku, - pozycji horyzontalnej uzyskiwanej za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w panel sterowania z funkcjami: - zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność wciśnięcia przycisku aktywującego sterowanie, - przycisk wyłączający sterowanie oznaczony np. STOP, - sygnalizacja diodowa informująca o podłączeniu do sieci, - osobna sygnalizacja diodowa ładowaniu akumulatora (fotel wyposażony w akumulator), - przycisk blokujący panel sterowania | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 550 mm do 950mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: – 17 0 (± 5 0) do + 70 0 (± 5 0) uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego panelem centralnym | Tak, podać |  |
|  | Regulacja segmentu siedziska w zakresie: od 0 0 do -17 0 (+/- 5o) uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego panelem centralnym | Tak, podać |  |
|  | Regulacja przechyłu Trendelenburga dokonywana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem (np. kolorem czerwonym) : -17 0 (± 5 0) uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych panelem centralnym | Tak, podać |  |
|  | Fotel przejezdny, koła z centralną blokadą. Koła tworzywowe o średnicy min. 150mm. Dźwignie blokady centralnej wyłącznie w narożnikach od strony pleców, umieszczone przy kołach | Tak, podać |  |
|  | Bezszwowa tapicerka wykonana ze skaju bez zawartości lateksu. Kolor tapicerki beżowy (ostateczny wybór koloru beżowego tapicerki – wg wzornika przedstawionego przez Wykonawcę). Segment nożny i siedziska tapicerowane jednoczęściowym pokryciem. Segment nożny wyposażony w tworzywowy podnóżek, regulowany elektrycznie. Możliwość elektrycznego przybliżenia lub oddalenia od pacjenta. Podnóżek z możliwością łatwego demontażu. Demontaż zabezpieczony poprzez dwie blokady, odbywa się bez użycia narzędzi. Blokady z kolorystyczną, graficzną informacją „Zablokowane/odblokowane” | Tak, podać |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki | Tak |  |
|  | Konstrukcja fotela kolumnowa umożliwiająca skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Tylna część segmentu osłonięta tworzywową pokrywą o gładkich powierzchniach. Leże oparte na dwóch kolumnach o przekroju koła | Tak |  |
|  | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji horyzontalnej – wykorzystanie fotela jako łóżko do krótkiego pobytu | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - dwa tworzywowe, wytłoczone w listwie odbojowej uchwyty do prowadzenia fotela, zlokalizowane przy segmencie pleców - podłokietniki posiadające metalowe uchwyty na pilot przewodowy - osłona z PCV podłokietnika – 2 szt. - zdejmowany stolik z oddzielnym uchwytem | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w zintegrowany uchwyt na rolkę do podkładu papierowo-foliowego zamontowanego w części bezgłowia fotela. Szerokość papieru około 50 cm +/- 2 cm. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

………………….                                                          …………………………….

(miejscowość i data)                                                               (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)