


	Załącznik nr3 do SWZ

	I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH /SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Przedmiot zamówienia:
Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu do mammografii cyfrowej z opcją tomosyntezy oraz mammografii spektralnej z możliwością wykonywania biopsji stereotaktycznej

	Nazwa/typ/nr katalogowy ................................................................

	Producent/kraj produkcji .................................................................



	I. PARAMETRY TECHNICZNE
	

	

L.p.

	

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	

PARAMETRY WYMAGANE
	POTWIERDZENIE WYKONAWCY TAK/NIE LUB OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH (wypełnia Wykonawca)
	

PARAMETRY OCENIANE
	

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy, nie używany, nie dopuszcza się aparatów powystawowych, nierekondycjonowany, rok produkcji nie starszy niż 2026r.
	TAK
	
	
	

	2. 
	Mammograf oraz monitory zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga)
	TAK
	
	
	

	3. 
	Najważniejsze podzespoły, takie jak detektor, generator i statyw pochodzą od tego samego producenta lub posiadają udokumentowaną kompatybilność
	TAK
	
	
	

	II. GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA
	

	4. 
	Generator wysokoczęstotliwościowy
	TAK
	
	
	

	5. 
	Moc wyjściowa generatora ≥ 5 kW
	TAK, podać
	
	
	

	6. 
	Minimalna wartość wysokiego napięcia ≤ 25 kV
	TAK, podać
	
	
	

	7. 
	Maksymalna wartość wysokiego napięcia ≥ 35 kV
	TAK, podać
	
	
	

	8. 
	Dokładność regulacji wysokiego napięcia, skok ≤ 1 kV
	TAK, podać
	
	
	

	9. 
	Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/-10%
	TAK
	
	
	

	10. 
	Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, 
tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody
	TAK
	
	
	

	III. LAMPA RTG
	

	11. 
	Anoda wirująca dwuogniskowa
	TAK
	
	
	

	12. 
	Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta) ≥ 500 kHU
Wykonawca zobowiązany jest podać pojemność cieplną zespołu lampy RTG i jej obudowy
	TAK, podać 
	
	
	

	13. 
	Wielkość nominalna małego ogniska ≤ 0,1 mm mierzona zgodnie z IEC 60336
	TAK, podać
	
	
	

	14. 
	Wielkość nominalna dużego ogniska ≤ 0,3 mm mierzona zgodnie z IEC 60336
	TAK, podać
	
	
	

	15. 
	Filtracja dodatkowa molibdenowo-rodowa lub równoważna
	TAK
	
	
	

	IV. AUTOMATYKA
	

	16. 
	Automatyka doboru filtra
	TAK
	
	
	

	17. 
	Automatyczna kolimacja
	TAK
	
	
	

	18. 
	Automatyczna kontrola kompresji
	TAK
	
	
	

	19. 
	Ręczna kontrola kompresji 
	TAK
	
	
	

	20. 
	Automatyczna dekompresja po ekspozycji
	TAK
	
	
	

	21. 
	Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. przy zaniku napięcia zasilającego
	TAK
	
	
	

	22. 
	Średnia dawka gruczołowa dla ekwiwalentu grubości piersi min. 20 – 80 mm w trybie 2D i 3D , poniżej dawek granicznych EUREF dla screening’u
	TAK
	
	
	

	23. 
	Informacja o średniej dawce gruczołowej (AGD) dla każdej wykonanej ekspozycji
	TAK
	
	
	

	V. STATYW MAMMOGRAFICZNY
	

	24. 
	Statyw wolnostojący z generatorem zintegrowanym w mammografie (generator zabudowany w statywie)
	TAK
	
	
	

	25. 
	Minimalna wysokość górnej powierzchni stolika od podłogi ≥ 70 cm
	TAK, podać
	
	
	

	26. 
	Maksymalna wysokość górnej powierzchni stolika od podłogi ≥ 135 cm
	TAK, podać
	
	
	

	27. 
	Zakres obrotu głowicy dla badań ≥ 3500
	TAK, podać
	
	
	

	28. 
	Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180o 
(detektor na górze, lampa na dole)
	TAK
	
	
	

	29. 
	Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pozycji prostopadłej do detektora) min. dla projekcji MLO w celu poprawienia technikowi dostępu do pacjenta podczas pozycjonowania piersi
	TAK
	
	
	

	30. 
	Odległość ognisko - detektor obrazu ≥ 65 cm
	TAK, podać
	
	
	

	31. 
	Zestaw do zdjęć powiększonych z możliwością wykonywania zdjęć z powiększeniami min. 1,5x i 1,8x
	TAK
	
	
	

	32. 
	System do zdjęć z punktową kompresją
	TAK
	
	
	

	33. 
	Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub pokrętła) oraz przy
pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła
	TAK
	
	
	

	34. 
	Funkcja zmniejszająca ciśnienie ucisku wykorzystująca zjawisko histerezy tkanek w celu redukcji bólu piersi podczas ucisku.
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	35. 
	Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji:
- płytka dużego formatu o wymiarach min. 24 (±1) cm 
x 30 (±1) cm
- płytka do zdjęć celowanych 
- płytka do zdjęć z powiększeniem wraz z zestawem do powiększeń
- płytka małego formatu o wymiarach 19 (±1) cm 
x 24 (±1) cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora
- jeżeli badanie 3D nie jest możliwe do realizacji wyżej wymienionymi płytkami należy dostarczyć dodatkową płytkę do badań 3D (tomosyntezy)
	TAK, podać
	
	
	

	36. 
	Rozwiązanie wpływające na poprawę komfortu pacjentki:
Dodatkowa płytka uciskowa dużego formatu z możliwością odchylania części uciskającej od płaszczyzny poziomej (uciski typu Flex) w trakcie ucisku celem dopasowania się do kształtu piersi.
	TAK/NIE, podać
	
	
	

	37. 
	Osłona twarzy pacjentki 
	TAK
	
	
	

	38. 
	Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja)
	TAK
	
	
	

	39. 
	Funkcja mapowania piersi wspierająca elektroradiologa w ułożeniu piersi, polegająca na odwzorowaniu linii skóry i położenia sutka na powierzchni detektora na podstawie poprzedniego badania lub odwzorowania lustrzanego odbicia badania pierwszej piersi przy układaniu drugiej piersi dla pierwszorazowych pacjentów.
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	40. 
	Funkcja automatycznej analizy jakości pozycjonowania pacjentki na podstawie wykonanych obrazów mammograficznych, obejmująca wyznaczanie punktów referencyjnych oraz porównanie ich z wartościami wzorcowymi
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	41. 
	Na wyświetlaczu obudowy aparatu wyświetlanie min. imię i nazwisko pacjenta, kąt lampy, grubość piersi po uciśnięciu oraz siła ucisku
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

	

	VI. TOMOSYNTEZA
	

	42. 
	Funkcje Tomosyntezy mammograficznej, oprogramowanie 3D (obrazowanie 3D)
	TAK
	
	
	

	43. 
	Zakres ruchu lampy RTG podczas wykonywania badań 3D (tomosyntezy) ≥ 40o
	TAK, podać
	
	≥ 40o – 10 pkt
<40o – 5pkt
	

	44. 
	Dodatkowy tryb badania tomosyntezy
	TAK, podać
	
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	45. 
	Najkrótszy czas skanowania piersi podczas badania tomosyntezy, od wyzwolenia pierwszego impulsudawki do ostatniego impulsu łącznie z czasem ruchu głowicy ≤ 25 s
	TAK, podać
	
	
	

	46. 
	Możliwość otrzymania zdjęć diagnostycznych 2D z syntezy zdjęć tomo
	TAK
	
	
	

	47. 
	Możliwość uzyskania tradycyjnego obrazu mammograficznego i zestawu zdjęć do tomosyntezy w trakcie jednego cyklu – bez uwalniania ucisku piersi (w celu porównania obu obrazów w tym samym położeniu piersi)
	TAK
	
	
	

	48. 
	Rozdzielczość zdjęć używanych do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) taka sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych 2D w przynajmniej jednym trybie tomosyntezy
	TAK
	
	
	

	VII. MAMMOGRAFIA DWUENERGETYCZNA
	

	49. 
	Funkcja wykonywania badań dwuenergetycznych ze środkiem kontrastowym
	TAK
	
	
	

	50. 
	Algorytm rekonstrukcji obrazów badań spektralnych
	TAK
	
	
	

	VIII. DETEKTOR CYFROWY
	

	51. 
	Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku selenowym o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, w technologii TFT
	TAK
	
	TAK- 10 pkt
NIE- 0 pkt
	

	52. 
	Format obrazowania min. 24 (±1) cm x 30 (±1) cm oraz 19 (±1) cm x 24 (±1) cm
	TAK
	
	
	

	53. 
	Bezpośrednie przetwarzanie promieniowania RTG w sygnał obrazowy (bez pośredniej zamiany na światło)
	TAK
	
	TAK-10 pkt
NIE-0 pkt
	

	54. 
	Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze ≤ 15 s
	TAK, podać
	
	
	

	55. 
	Matryca detektora dla maksymalnego formatu ≥ 13Mpix
	TAK, podać
	
	
	

	56. 
	Rozmiar piksela ≤ 70 µm
	TAK, podać
	
	≤70 µm – 10 pkt
>70 µm – 0 pkt
	

	57. 
	Kratki przeciwrozproszeniowe dwóch formatów lub kratka przeciwrozproszeniowa z konstrukcją umożliwiającą rejestrację obrazów w dwóch formatach
	TAK
	
	
	

	58. 
	Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi 2D max. 25 sek.
	TAK, podać
	
	< 25 sek. – 10 pkt
≥ 25 sek. – 0 pkt
	

	59. 
	Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 15 sek.
	TAK, podać
	
	≤ 15 s – 10 pkt
> 15 s – 0 pkt
	

	60. 
	Motorowe wysuwanie kratki z toru promieniowanie podczas zdjęć z powiększeniem i tomosyntezą
	TAK
	
	
	

	61. 
	Odległość od krawędzi stolika od strony klatki piersiowej do czynnej krawędzi detektora max 5 mm
	TAK, podać
	
	
	

	62. 
	Grubość osłony detektora od strony klatki piersiowej max. 85 mm
	TAK, podać
	
	≤85 mm– 10 pkt
>85 mm – 0 pkt
	

	63. 
	Obudowa detektora z wycięciem na dolnej krawędzi stolika od strony klatki piersiowej w celu ułatwienia pozycjonowania pacjentki.
	TAK/ NIE, podać
	
	TAK – 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	64. 
	Detektor z możliwością kalibracji
	TAK, podać
	
	
	

	
IX. BIOPSJA
	

	65. 
	Oferowany aparat musi zapewnić funkcjonalność umożliwiającą wykonywanie biopsji.
	TAK
	
	
	

	66. 
	Dostarczenie dedykowanego fotela do biopsji z możliwością wykonania procedury w pozycji siedzącej i leżącej
	TAK
	
	
	

	67. 
	Zakres obrotu lampy dla wykonania procedur stereotaktycznych, min 30°
	TAK, podać
	
	
	

	68. 
	Dokładność pozycjonowania igły biopsyjnej we wszystkich kierunkach nie gorsza niż +/-2 mm
	TAK, podać
	
	
	

	69. 
	Możliwość wykonywania biopsji pod kontrolą tomosyntezy
	TAK
	
	
	

	70. 
	Możliwość wykonywania biopsji pod kontrolą mammografii dwuenergetycznej
	TAK
	
	
	

	71. 
	Możliwość wykonywania biopsji wertykalnej i lateralnej
	TAK

	
	
	

	
X. KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA
	

	72. 
	Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika)
	TAK
	
	
	

	73. 
	Pamięć operacyjna RAM  min.32GB
	TAK
	
	
	

	74. 
	Liczba zapamiętanych obrazów bez kompresii
	TAK, podać
	
	
	

	75. 
	Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM również w trybie „for processing”
	TAK
	
	
	

	76. 
	Możliwość akceptacji bądź odrzucenia obrazu
	TAK
	
	
	

	77. 
	Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia
	TAK
	
	
	

	78. 
	Interfejs sieciowy min 1 Gb/s z możliwością wpięcia kabla sieciowego RJ45
	TAK
	
	
	

	79. 
	Mammograf wyposażony w interfejs sieciowy 
z funkcjonalnościami:
- DICOM Send,
 - DICOM Store,
 - DICOM Storage Commitment,
 - DICOM Basic Print,
 - DICOM Query/Retrive, 
 - DICOM Modality Worklist,
 - DICOM Modality Performed Procedure
	TAK, podać
	
	
	

	80. 
	Komunikacja poprzez DICOM Conformance Statement
	TAK, podać
	
	
	

	81. 
	Możliwość automatycznej dystrybucji obrazów do zdefiniowanych wcześniej miejsc
	TAK
	
	
	

	82. 
	Możliwość automatycznego wprowadzenia parametrów ekspozycji i połączenia ich z obrazem cyfrowym
	TAK
	
	
	

	83. 
	Zakres dynamiki obrazu zapisanego i eksportowanego do stacji opisowej (po postprocessingu, obraz „for presentation”) 
	TAK, podać
	
	
	

	84. 
	Funkcje:
- powiększenie 
- pomiary długości
-- nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i / lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej
	TAK, podać
	
	
	

	85. 
	Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta 
	TAK
	
	
	

	86. 
	Uwierzytelnianie użytkownika poprzez logowanie system haseł lub elektroniczną kartą użytkownika
	TAK
	
	
	

	87. 
	Oprogramowanie do analizy zdjęć odrzuconych i powtórzonych
	TAK
	
	
	

	88. 
	Import plików DICOM z zewnętrznego nośnika
	TAK
	
	
	

	
XI. STACJA LEKARSKA
	

	89. 
	Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym 
mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami
	TAK
	
	
	

	90. 
	Stacja opisowa do mammografii spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych.
	TAK
	
	
	

	91. 
	Stacja opisowa do mammografii musi posiadać 2 monitory diagnostyczne 5MP każdy, klasy medycznej dedykowany do diagnostyki mammograficznej, spasowane oba monitory monochromatyczne w układzie pionowym (tzw. para ze świadectwem parowania od producenta), przekątna ekranu min. 21,3” w formacie 3:4 lub 4:3, luminacja robocza min. 600cd/m2 po kalibracji do krzywej DICOM, kontrast statyczny min. 1500:1 (wartości fabryczne od 1400:1 do 2200:1 dla głębokiej czerni), kalibracja: obowiązkowa zgodność ze standardem DICOM Part 14 oraz wbudowany przedni czujnik (front sensor) do automatycznej kontroli jakości.
	TAK, Podać
	
	
	

	92. 
	Stacja opisowa do mammografii musi posiadać 1 monitor techniczny o przekątnej min. 27” i rozdzielczości 1920x1080 niediagnostyczny do obsługi systemów RIS/PACS/HIS 
	TAK, Podać
	
	
	

	93. 
	System operacyjny 64-bit klasy profesjonalnej/enterprise, wspierany i zwalidowany przez producenta stacji diagnostycznej, z zapewnionymi aktualizacjami bezpieczeństwa przez okres co najmniej gwarancji.
	TAK, Podać
	
	
	

	94. 
	Pamięć operacyjna RAM 
min. 64 GB.
	TAK, Podać
	
	
	

	95. 
	Pamięć masowa SSD NVMe o łącznej pojemności użytkowej min. 2 TB, zapewniająca wydajność odpowiednią do płynnej obsługi badań mammograficznych 2D, tomosyntezy 3D, badań kontrastowych oraz badań porównawczych.
	TAK, Podać
	
	
	

	96. 
	Interfejs sieciowy Ethernet min. 1 Gb/s (1000BASE-T), złącze RJ45
	TAK, Podać
	
	
	

	97. 
	Dedykowana karta graficzna / kontroler obrazu kompatybilny i zwalidowany do współpracy z oferowanymi monitorami diagnostycznymi oraz oprogramowaniem stacji diagnostycznej. Obsługa co najmniej 10-bitowej ścieżki wyświetlania obrazu dla monitorów diagnostycznych (1024 jednocześnie wyświetlane poziomy szarości). Karta/kontroler musi zapewniać jednoczesną pracę dwóch monitorów diagnostycznych 5 MP oraz monitora dodatkowego w ich natywnych rozdzielczościach, z zachowaniem pełnej funkcjonalności diagnostycznej oferowanego systemu. Liczba i rodzaj złączy odpowiednie do zaoferowanej konfiguracji monitorów.
	TAK, Podać
	
	
	

	98. 
	Komunikacja poprzez DICOM Conformance Statement
	TAK
	
	
	

	99. 
	Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych z możliwością programowania funkcji i skrótów
	TAK
	
	
	

	100. 
	Porównywanie dowolnie wybranych badań
	TAK
	
	
	

	101. 
	Oprogramowanie do przeglądania obrazów 2D, syntetycznych 2D, tomosyntezy 3D, badań kontrastowych, porównywania badań aktualnych i poprzednich, oraz udostępniania/oznaczania wybranych badań do dalszej pracy diagnostycznej, w tym do planowania badań dodatkowych lub dodatkowych projekcji, z uwzględnieniem integracji z obowiązującym oprogramowaniem CAD/AI albo rozwiązaniem równoważnym.
	TAK, Podać
	
	
	

	102. 
	Oprogramowanie umożliwia analizę badań piersi różnych modalności
	TAK
	
	
	

	103. 
	Funkcje diagnostyczne: Wyświetlanie porównawcze wybranych badań i projekcji, powiększanie, inwersja, pomiar, regulacja okna, synchronizacja projekcji, porównanie stron, prezentacja CC/MLO, przegląd warstw tomosyntezy oraz inne narzędzia do pracy z badaniami poprzednimi  i wybranymi badaniami wymagającymi dalszej diagnostyki.
	TAK, Podać
	
	
	

	104. 
	Obsługa tomosyntezy: 
Możliwość płynnego przeglądania warstw tomosyntezy i rekonstrukcji syntetycznych 2D.
	TAK, Podać
	
	
	

	105. 
	Obsługa kontrastu:
Możliwość prezentacji obrazów niskoenergetycznych, wysokoenergetycznych i subtrakcyjnych.
	TAK, Podać
	
	
	

	106. 
	UPS: 
Zasilacz awaryjny UPS zapewniający min. 15 minut pracy na podtrzymaniu awaryjnym.
	TAK, Podać
	
	
	

	107. 
	Oprogramowanie umożliwiające zmianę skali
dopasowania obrazu do ekranu, wyświetlania 1:1, w realnej skali
	TAK
	
	
	

	108. 
	Funkcja powrotu do obrazu oryginalnego jednym przyciskiem
	TAK
	
	
	

	109. 
	Zapisanie stanu wyświetlanego badania do późniejszego szybkiego go przywrócenia
	TAK
	
	
	

	110. 
	Import plików DICOM z zewnętrznego nośnika (płyta CD/DVD, pendrive, dysk USB), udział sieciowy
	TAK
	
	
	

	111. 
	Archiwizacja plików DICOM na płycie CD/DVD, pendrive, dysk USB, udział sieciowy
	TAK
	
	
	

	112. 
	Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS/HIS w zakresie przeszukiwania i pobierania badań do opisu i ich archiwizacji
	TAK
	
	
	

	113. 
	Oprogramowanie umożliwiające analizę i ocenę badań tomosyntezy w zakresie min. oglądania poszczególnych warstw, automatycznego odtworzenia zdjęć 
	TAK
	
	
	

	XII. POZOSTAŁE WYMAGANIA FUNKCJONALNE
	

	114. 
	Wstrzykiwacz dwutłokowy do mammograficznych badań dwuenergetycznych lub równoważnej efektywności klinicznej
	TAK
	
	
	

	115. 
	System do biopsji próżniowej gruboigłowej pod kontrolą mammografii cyfrowej kompatybilny z oferowanym mammografem z pakietem startowym zawierającym komplet uchwytów, prowadników, igieł itp. - jednostka modułu kontrolnego systemu biopsyjnego z wbudowaną pompą próżniową, elektroniką kontrolno-sterującą do biopsji próżniowej 
- opcja podtrzymywania stałego podciśnienia celem zapewnienia czystości sondy i loży biopsyjnej w czasie przerwy w zabiegu
- obsługa urządzenia przy pomocy interfejsu na ekranie dotykowym monitora systemu próżniowego
- dwa tryby prędkości pracy noża
- możliwość podłączenia igieł biopsyjnych w rozmiarze 10G i 8G;
-regulacja długości odcinka tnącego
- możliwość podania znieczulenia w trakcie biopsji bez konieczności wyciągania igły z piersi
- podgląd ostatnio pobranej próbki celem kontroli wizualnej 
- możliwość natychmiastowego zatrzymania noża tnącego w każdym momencie biopsji;
- obsługa urządzenia w języku polskim lub języku angielskim
- zintegrowany z igłą system zarządzania próbkami składający się z dwunastu komór na pobrane próbki
	TAK
	
	
	

	XIII. WYMAGANIA DODATKOWE
	

	116. 
	Integracja z aktualnie eksploatowanymi przez Zamawiającego systemami medycznymi: PACS/RIS firmy Pixel Technology, AMMS Asseco Poland
	TAK
	
	
	

	117. 
	Integracja – odpowiedzialność Wykonawcy:
Za całość integracji dostarczonych i wdrożonych systemów z dotychczasowym RIS/PACS/HIS odpowiada Wykonawca, w tym za samodzielne prowadzenie uzgodnień technicznych z dostawcami obecnych systemów Zamawiającego.
	TAK
	
	
	

	118. 
	Integracja – zakres:
Listy robocze z uwzględnieniem podziału na badania diagnostyczne i skriningowe, przesyłanie wszystkich typów obrazów, pobieranie badań wcześniejszych, uprawnienia dla poszczególnych użytkowników, konfiguracja opisów/raportów, działanie stacji diagnostycznych i przeglądowych oraz testy zachowania systemu przy czasowej niedostępności sieci lub PACS.
	TAK
	
	
	

	119. 
	Integracja - licencje i koszty:
Wszystkie licencje, moduły komunikacyjne, interfejsy i usługi konfiguracyjne konieczne do uruchomienia pracy muszą być wliczone w cenę oferty. Wykonawca pokrywa również koszty prac wymaganych po stronie obecnych systemów Zamawiającego, o ile są niezbędne do integracji.
	TAK
	
	
	

	120. 
	Integracja – odbiór:
Warunkiem odbioru jest pozytywny protokół testów integracji i potwierdzenie działania nowych systemów z dotychczasową infrastrukturą Zamawiającego, w tym poprawnego działania list roboczych, przesyłania obrazów, pobierania badań wcześniejszych i pracy stacji roboczych.
	TAK
	
	
	

	121. 
	Integracja - projekt przedinstalacyjny:
Przed instalacją Wykonawca dostarczy szczegółowy projekt integracji obejmujący co najmniej: adresy IP, AE Title, porty, protokoły, wymagania dotyczące sieci, DNS, NTP, dostępu do internetu, bezpieczeństwa i zdalnego dostępu serwisowego.
	TAK
	
	
	

	122. 
	Integracja - wykaz licencji:
Wykonawca przekaże pełny wykaz licencji, modułów i interfejsów wraz z informacją, czy są bezterminowe, czasowe czy subskrypcyjne, oraz określi ich zakres i ewentualny wpływ na koszty eksploatacji po gwarancji.
	TAK, Podać
	
	
	

	123. 
	Rola działu IT Zamawiającego:
Po stronie Działu IT Zamawiającego pozostaje przekazanie niezbędnych danych technicznych, przydzielenie adresacji, zapewnienie kontrolowanego dostępu do infrastruktury oraz udział w testach i odbiorze.
	TAK
	
	
	

	124. 
	Wykonanie projektu ochrony radiologicznej, projektu pracowni, projektu wentylacji (o ile nastąpi zmiana w wentylacji oraz wykonanie pomiarów jej wydajności w celu sprawdzenia czy  zapewniona jest właściwa wymiana  powietrze zgodna z wymaganiami dla pracowni radiologicznej). Wykonanie planu posadowienia aparatu dla pomieszczenia, w którym będzie wykonywana instalacja aparatu oraz jego uzgodnienie z Zamawiającym 
	Tak
	
	
	

	125. 
	Projekt z opisem osłon stałych wraz z dostawą, montażem i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami po stronie Wykonawcy
	Tak
	
	
	

	126. 
	Uzyskanie opinia projektu osłon stałych wydana przez WSSE po stronie Wykonawcy 
	Tak
	
	
	

	127. 
	Wykonanie pomiarów
rozkładu dawki wokół
aparatu i pomiary
dozymetryczne za
osłonami stałymi po
montażu aparatu
	Tak
	
	
	

	128. 
	Wykonanie testów odbiorczych( akceptacyjnych) specjalistycznych i podstawowych po instalacji aparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r.
	Tak
	
	
	

	129. 
	Wykonywanie testów specjalistycznych w okresie gwarancji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r.
	Tak
	
	
	

	130. 
	Instalacja aparatu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego (zgodnie z załączonym rzutem) wraz z niezbędnymi pracami umożliwiającymi zainstalowanie aparatu mammograficznego w wyznaczonym obszarze obejmującą w szczególności: 
- prace adaptacyjno - budowlane
- po wykonaniu robót należy uporządkować teren objęty pracami
	Tak
	
	
	

	131. 
	Integracja - podłączenie oferowanego aparatu do posiadanego systemu przez Zamawiającego - wykonanie integracji aparatu z systemami RIS/PACS/AMMS uwzględniając zakup niezbędnych licencji wymaganych do integracji
	Tak
	
	
	

	132. 
	Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu 
	Tak
	
	
	

	133. 
	Zestaw fartuchów ochronnych z materiałów lekkich:
· jednoczęściowych min. 2 sztuki, (rozmiary do doprecyzowania w trakcie realizacji).
	TAK
	
	
	

	134. 
	Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych zgodnie z Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku  i spełniających wymagania NFZ w ramach prowadzonego w placówce programu screeningowego raka piersi
	TAK
	
	
	

	135. 
	Po stronie Wykonawcy: demontaż, wyniesienie, transport oraz zagospodarowanie/unieszkodliwienie wskazanego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie odpadów, jeżeli dotyczy.
	TAK
	
	
	

	XIV. WARUNKI SERWISU I GWARANCJI
	

	136. 
	Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 36 miesięcy na cały zestaw razem z lampą RTG od daty odbioru końcowego tj. od podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”.
	Tak, podać
	
	
	

	137. 
	Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 36 miesięcy na prace adaptacyjne od daty odbioru końcowego tj. „Protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy”.
	Tak, podać
	
	
	

	138. 
	Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego.
	TAK, podać
	
	
	

	139. 
	Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego.
	TAK, podać
	
	
	

	140. 
	Jeżeli producent zaleca wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych, okres gwarancji zostanie zakończony przeglądem z wydaniem orzeczenia o stanie technicznym sprzętu
	TAK
	
	
	

	141. 
	Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie wad i usterek sprzętu do 48 godzin od momentu zgłoszenia.
	TAK
	
	
	

	142. 
	Czas na usunięcie wad i usterek sprzętu (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji); czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych.
	TAK
	
	
	

	143. 
	W przypadku złożenia przez Zamawiającego 2 (dwóch) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy.
	TAK
	
	
	

	144. 
	Zapewnienie dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty obustronnie podpisanego „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”.
	TAK
	
	
	

	145. 
	Deklaracja zgodności lub certyfikat CE
	TAK
	
	
	

	146. 
	Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) tuż po jego instalacji; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
	TAK
	
	
	

	147. 
	Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, i diagnostycznych
	TAK
	
	
	

	148. 
	Liczba i okres szkoleń:
- pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu
- dodatkowe min. 3 dniowe, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni
	TAK
	
	
	

	Warunki dostawy 

	149.
	Dostawa sprzętu, instalacja, uruchomienie wraz z przeprowadzonym szkoleniem – do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

	TAK
	
	


*) Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.
Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez
żadnych dodatkowych zakupów. Urządzenie oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

	Lp.
	Aparatura/sprzęt medyczny
	Kategoria osób, których dane dotyczą 
	Kategorie danych osobowych

	
	
Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy
	Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. 
	Dane zwykłe: 
imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta 
oraz …………….….............................................
Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne 
oraz………………………………...……………
Dane rodziców/ opiekunów prawnych: 
imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz ……………………


	
	
	Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych.
	Dane zwykłe:
imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..………
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